[image: image2.png]ny
I\’L

——
HMDO



                                                                    武汉国电华美电气设备有限公司                                                                        

HMSLQ-3000A 大电流发生器
重要提示：

        确认输入电源接线正确，必须可靠接地！

一、主要功能特点：

1）采用可编程控制器PLC作为中心处理器，对交流信号进行实时扫描,实现全面监测和闭环控制。
2真彩15寸大液晶触摸屏操作，采用支持现场总线技术的智能型传感器，实现数据传送的全数字化，显示操作单元选用了触摸式彩色液晶显示屏，全中文菜单，界面清晰直观，操作简单方便。测试无需外接任何辅助设备，全自动控制，操作简便。
3）本仪器测试方法带有全自动测试功能，只需设置简单的试验电流与时间即可。带有自动稳流系统。
4）只需设置好实验电流，无需人工监控，，省去手动调压、人工记录、描绘曲线等烦琐劳动，减小劳动强度，提高工作效率。

5）可靠的过热、过流、过压保护功能。

6）人性化界面，软件界面友好，全中文操作界面，

试验过程中，自动跟踪目标电流，自动稳定输出电流，自动调节三相电流；试验完成后，自动回到零位；

带三相自动平衡系统，保证三相平衡输出，输出电流采样采用高精度 电流互感器，最新电力电子技术，抗干扰能力强，输出精度高，最高可达0.2级。

带有波形检测功能，分析电源质量
二、 技术参数

	型号
	HMSLQ-3000A

	最大输出电流
	交流三相3000A  3组

	电路方式
	特殊工艺电动调压器

	
	电压
	380V±10%，50Hz±2%三相四线

	输出
	线电压
	7V

	
	电流
	AC0-3000A连续可调, 无级调速方式;

可三相同时输出，也可单相输出，也可分相输出;适应多种实验场景

	
	输出端子
	铜排

	精度
	精度
	0.2级

	显示

及设定
	电压表显示
	真彩色液晶和数显仪表 (显示精度：0.1V, 显示误差：≤0.2%±1个字)

	
	电流表显示
	真彩色液晶和数显仪表 (6.5位数码显示, 显示精度0.001A, 显示误差：≤0.2%±1个字)

	
	调节设定
	电流（PLC,PID整定）

	系统
	整机效率
	≥80%

	
	耐压绝缘阻抗
	AC 1800V 1分钟，20兆欧

	
	冷却装置
	强制风扇冷却

	
	噪音
	﹤60dB（机器前方1mm）

	
	互感器精度
	0.2S级

	
	防护等级
	IP20

	工作

环境
	工作方式
	长时间温升实验

	
	温度
	-10℃-50℃

	
	湿度
	0-90%（非凝结状态）

	
	海拔高度
	1500m以下

	外形
	结构
	一体

	
	重量
	0.6吨

	
	测温探头
	选配


操作说明：
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在系统上电后，PLC会自动判断调压器是否归零，如未归零则将调压器归零，在调压器归零过程中，除急停按钮外，任何操作都不能执行。

1 .设定电流

通过界面的设定电流，点击后输入所需单相或三相的实验电流。

计时设定

     设定输出电流的工作时间，可精确到秒

     设定完毕，通过面板的启动按钮，点击即可。

清单：扳手两把

      鼠标一个

      负载线240平方，5米一根，四根

      接地线15米

电源线 5米
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