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                                                             武汉国电华美电气设备有限公司                                                                                                                    


HMYDJW-20kVA/100kV  无局放工频耐压试验装置 
尊敬的顾客

感谢您购买本公司的产品。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。
由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
免责声明
本手册依据现有信息制作，其内容如有更改，恕不另行通知。本公司在编写该手册的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠，但本公司不对本手册中的遗漏、不准确或错误导致的损失和损害承担责任。
读者对象
本手册的读者对象为本测试仪器试验技术人员，以及配置和此仪器试验台的管理员。
内容介绍
本手册详细介绍了产品的安装、测量、使用、保养等等。
慎重保证
本公司生产的产品，在发货之日起一个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。
安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
防止火灾或人身伤害：
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。
请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。
※敬告用户:由于产品不断更新,说明书内容可能有所改变,恕不再另行通知！

一、概述

本公司依据《试验变压器国家标准》、行业标准《JB/T9641-1999》自行研制生产的轻型交流、交直流两用油浸式和充气式（SF6）系列变压器，具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度及泄漏试验，是高压试验中必不可少的重要设备。

1.1 型号含义：
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1.2产品结构：
本系列试验变压器采用单框式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上，高压绕组在外。这种同轴布置有效地减少了漏磁，因而增大了绕组间的耦合。
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图1单台油浸式交流试验变压器结构示意图

1.3 工作原理：
本系列试验变压器为单相变压器，经操作箱（台）内调压器（100kVA以上调压器外附）输出可调的0~380V电压至试验变压器的初级绕组，根据电磁感应原理，在次级绕组可获得可调的高电压。

1.4 使用方法：
1.4.1-1交流工频耐压试验操作方法

按图3所示方法将试验变压器与操作箱（台）及试品和配件可靠连接，试验变压器的外壳及操作系统必须可靠接地，试验变压器的高压尾X端，测量绕组F端必须可靠接地。


图3整套装置接线示意图
（2）试验人员明确分工，清理现场（有条件的可拉上屏蔽网），并派专人监护及观察试品状态。

（3）检查调压器是否在零位，输入电源是否正常，试品应干净，并保证绝对干燥。

（4）在做负载试验前，一般都应进行空升试验。即不接试品时升至试验电压，校对各种表计，调整球间隙。

（5）送上电源，缓慢升压，密切注意各种表计，当电压升至试验电压时，开始计时，到1min后，迅速降压，将调压降回零位后，切断电源，方可更换试品或结束试验。

（6）在升压或耐压过程中，如发现下列不正常情况时，应立即降压，切断电源。停止试验并查明原因：

①电压表指针摆动很大；

②发现绝缘烧焦或冒烟；

③被试品内有不正常的声音。

1.4.1-2 工频耐压的成套配件

（1）在工频耐压试验中R1应根据变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出在100~300mA时，可取0.5​-1Ω/V（试验电压）。常用水电阻作为限流电阻，管子长度可按150kV/m考虑，管子的粗细应具有足够的热容量。（水阻液配制方法：用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值）。

（2）球间隙的整定值一般取试验电压的110%—120%，球间隙保护电阻可按1Ω/V（试验电压）选取，当电压超过球间隙整定值时，球间隙放电，对试品起到保护作用。

（3）在工频耐压试验中，低压侧测量电压（仪表电压）并不是非常准确的，其原因是由于试验变压器存在漏抗，必然存在着压降或容升，使试品上电压低于或高于低压侧仪表上反映出来的电压。为了准确测量被试品上所施加的电压，因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压（如图3所示）。

1.4.2 直流耐压或泄漏试验

1.4.2-1 直流耐压或泄漏试验的操作

（1）按图3所示方式将试验变压器与操作箱（台）可靠连接，变压器外壳与操作系统必须可靠接地，高压尾X与测量绕组的F端必须可靠接地

（2）试验人员明确分工，清理现场（有条件的可拉上屏蔽网），检查被试品是否停电，接地放电，要严防将试验电压加到有人工作的部位上去。

（3）复查各连接线无误后，送上电源，缓慢升压，密切注意被试品、试验装置、微安表，一旦发现击穿，闪烁等异常现象应立即降压，切断电源，对试品充分放电，查明原因，详细记录。

（4）试验完毕后，降压，切断电源。对被试品及试验装置本身充分放电，直到分压器读数为零后方可拆卸设备或更换试品。

1.5绝缘筒试验变压器的容量选择

标称绝缘筒试验变压器容量Pn的确定公式：Pn=KVn2ωCt×10-9
式中：Pn——标称试验变压器容量（KVA）

Vn——试验变压器的额定输出高压的有效值（KV）

K——安全系数。K≥1，标称电压Vn≥1MV时，K=2，标称电压较低时，K值可取高一些。

Ct——被试品的电容量（PF）

ω——角频率，ω=2πf，f——试验电源的频率

被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大，可由设备的类型而定。典型数据如下：

简单的棒式或悬式绝缘子            几十微法

简单的分级套管                    100~1000pF

电压互感器                        200~500pF

电力变压器＜1000kVA              ~1000pF

＞1000kVA              1000~10000pF

高压电力电缆和油浸纸绝缘          250~300PF/m

气体绝缘                          ~60pF/m

封闭变电站，SF6气体绝缘           100~10000pF

对于不同的试验电压Vn，选择不同的（适当的）安全系数K。以下列出不同的Vn所选用的K值供参考

Vn=50~100KV                    K=4

Vn=150~300KV                   K=3

Vn＞300KV                      K=2

1.6 注意事项

（1）每次试验前后都应测量绝缘电阻，检查绝缘情况。

（2）本产品禁止在高于45℃的温度下长期存放、使用。

（3）本产品不得超过额定参数使用。除试验必须外，决不允许全电压通电或断电。

（4）做容量较大试品试验时，升压一定要缓慢，防止试品的充电电流过大损坏设备，做直流试验一定要充分放电。

（5）本产品长期不用时应放置在通风、干燥、无阳光直射的地方。

（6）本产品运输途中不得重击、重压，不可倾斜、倒置。

（7）油浸式试验变压器运输后需要静置才能通电。

（8）使用本产品做高压试验必须由专业人员操作，除熟悉本手册外，还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照GB/T16972-1997《高压输变设备的绝缘配合，高压试验技术》《电气设备预防性试验规程》等。

操作部分
一、产品特点

● 电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据27寸大屏液晶显示，读数清晰、直观；

● 全中文界面，操作简单明了，可适应多种应用场合；

● 触摸式操作，所有功能均可通过提前预设，提高了产品的安全性、可靠性； 
● 状态提醒功能，全中文引导式操作；

● 报警功能，合闸报警，5秒钟蜂鸣报警提示；电压信号采集异常，蜂鸣报警；
● 急停功能，自动控制时，此功能可做到在任意点实现升压或降压的急停；

● 自动计时功能。自动控制时，当电压自动上升至设定值时，设备自动开始计时，当计时时间到，设备自动降压，自动回到零位；

● 手动控制模式，此模式类似于传统的电动升/降压方式，上升/下降由触摸键控制，设备自动判断上/下限位，高压过电压、低压电流保护高压过电流保护；

● 采用硬、软件抗干扰技术相结合，性能稳定，抗干扰性强。
二、主要技术参数
● 额定容量：20kVA

● 低压电流：0～52.6A

● 低压电压：0～380V

● 高压电压：0～100kV

● 高压电流：0～0.2A

● 仪表电压：0～100V

● 电压测量表头精度： 0.5 ％FS ±3 字

● 电流测量表头精度： 0.5 ％FS ±3 字

● 整体精度：4%
● 计时长度： 0 ～ 999.9 S(特殊模式可用于长时间工作)
● 电源电压： AC380V ±10%；50Hz±2 Hz

● 使用环境：环境温度  0～50 ℃       相对湿度  ≤85%RH 

产品面板图
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四、人机操作界面说明
4.1开机后进入主页面
参数设置：点击参数设置按钮，进入参数设置页面；

自动试验：点击自动试验按钮，进入自动试验页面；

手动试验：点击手动试验按钮，进入手动试验页面；

数据查看：点击数据查看按钮，进入数据查看页面。
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4.2参数设置页面：
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手动试验升压速度：手动试验点动升压速度，范围50-3000V/S任意设置；

手动试验降压速度：手动试验点动降压速度，范围50-5000V/S任意设置；

手动试验上限电压：手动试验到达此电压后无法再升压，范围0-100kV；

手动试验耐压时间：手动试验的计时时间，范围0-9999S
二、三阶段试验电压：自动试验各阶段需达到的试验电压，范围0-100kV;
二、三阶段试验时间：自动试验各阶段耐压时间，范围0-9999S

“启用”按钮为绿色状态下，此阶段启用，可以升压

“启用”按钮为红色状态下，此阶段停用；

二、三阶段升压速度：自动试验各阶段升压速度，范围50-3000V；  

报警电压：若试验电压超过此电压，则主接触器断开，试验停止；应设置为最大试验电压的1.1倍以上。
报警电流（泄露）：若泄漏电流超过此电流，则主接触器断开，试验停止；

报警电流（低压）：若低压电流超过此电流，则主接触器断开，试验停止；

自动试验回零速度：自动试验完成后，调压器回原点速度；范围50-5000V/S任意设置。

4.3自动试验页面
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点击“启动”按钮，会弹出提示框，点击“确定”按钮，自动试验开始；（若黄色的零位指示灯熄灭，则无法进行试验）

“停止”按钮，若在自动试验中，点击“停止”，会弹出提示框，点击“确定”按钮，调压器回原点，试验停止。

高压电压：高压电压
目标电压：此阶段需达到的试验电压

泄漏电流：高压电流

低压电流：调压器输出电流

低压电压：调压器输出电压

耐压计时：计时显示

运行状态：各阶段升压、耐压提示

最大试验电压：此试验阶段达到的最高电压值

最大泄漏电流：此试验阶段达到的最高泄漏电流值
4.4手动试验页面

[image: image6.png]ez @ o mumz

AT

SEER 0.1 mA
WREE 030 kv
KEBEZ 00 A

RERE 0V

S o Ft 0 3 0 B

Bt &

an

EESRESEE 2026/10/12 15:31:40

BEE | == K

I

P

Q@ Q@i

L1}

120

100

80

60

40

20

15:27:00

15:28:00

15:29:00

15:30:00

15:31:00

2026/10/12 15:31:40





调整电压：

点击“升压”此按钮，电压上升，速度为手动试验升压速度；

点击“降压”此按钮，电压下降，速度为手动试验降压速度；

点击“回零”按钮，调压器自动回原位。

点击“手动计时”，开始计时，到达手动试验设置的计时时间后，会弹出提示框。

4.5试验数据页面
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输入起始日期和终止日期，点击查询按钮，试验数据自动导入到表格内。点击另存为，试验数据保存至excel表格内。

4.6手动操作

需进入手动页面，长按启动键1S。接触器合闸，点击升压按钮，设备升压，点击降压按钮，设备降压。点击停止按钮，设备自动回零点后切断主接触器。
五、安全注意事项

1.按相关规程设置好场地，接好设备连线，有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。将操作台的接地端与地网相连，将变压器的接地端与地网相连，确保两个接地端可靠连接在同一个地网。

2.连接电源线，打开电源开关，如需靠近试验变压器、被试品等与之相链接的设备，请按下“急停”按钮。

3.电源接通后。如果不在零位，系统将自动回到零位。

4.试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。

5.开机前请检查电源电压。

6.更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。

7.本仪器注意防潮、防油污。

8.试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。
六、使用条件

环境温度：-10--40℃

海拔高度：<1000M

相对湿度：<85%

使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

七、运输、贮存

■ 运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，面板应朝上。

■ 贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

■ 开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

■ 检查内容

开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。
(C)





额定高压电压（kV）





额定容量（kVA）





可串级式





YDJ：油浸式交流变压器





YDJZ：油浸式交直流变压器





YDQ：充气式交流变压器





YDQ（J/Z）：充气式交直流变压器








24小时服务热线：4000-930-235                                                官网：www.gdhmdq.com

